| BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BAN TỔ CHỨC HỘI THI KAIZEN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| ─────────── | ─────────────────────── |
| Số: KZ16-CC115-01 | Chí Đám, ngày 05 tháng 09 năm 2026 |

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (KẾ HOẠCH THI CÔNG A3)

(Kế hoạch triển khai thử nghiệm Đề án Kaizen kỷ niệm 16 năm thành lập Bệnh viện)

1. Tên đề án cải tiến (chuẩn hóa):

“Sáng chế giá treo bình oxy đứng đa năng trên xe cáng cấp cứu nhằm nâng cao an toàn vận chuyển và kiểm soát lưu lượng khí thở tại Trung tâm Cấp cứu 115”.

2. Phân nhánh đề án tham gia:

☑ Nhánh A: Cải tiến nội bộ khoa/phòng (TRUNG TÂM CẤP CỨU 115).

☐ Nhánh B: Cải tiến liên khoa và điểm chạm phối hợp.

3. Đơn vị thực hiện:

TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 chủ trì; Tổ Quản trị Tài sản và Thiết bị phối hợp kỹ thuật.

4. Danh sách nhóm tác giả thực hiện đề án:

| STT | Họ và tên thành viên | Chức vụ / Đơn vị công tác | Vai trò trong đề án |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐD. Đỗ Sơn Bắc | Điều dưỡng viên Trung tâm Cấp cứu 115 | Tác giả sáng chế (Chủ nhiệm đề án) |
| 2 | BS. Nguyễn Văn Hùng | Bác sĩ Cấp cứu 115 | Cố vấn chuyên môn cấp cứu ngoại viện |
| 3 | ĐD. Hoàng Văn Tuấn | Điều dưỡng viên Cấp cứu 115 | Thành viên thực nghiệm hiện trường |

5. Định hướng chủ đề đề án:

Nhóm 2: An toàn người bệnh và phòng ngừa sai sót lâm sàng (Kết hợp sáng kiến kỹ thuật trang thiết bị y tế).

6. Vấn đề thực tế và số liệu đo lường ban đầu:

6.1. Thực trạng bất cập vận hành:

Khi vận chuyển người bệnh nguy kịch cần thở oxy liên tục từ hiện trường về viện hoặc chuyển khoa hồi sức, bình oxy cao áp thường phải đặt nằm ngang dưới chân người bệnh hoặc buộc dây tạm bợ vào thanh giằng cáng. Khi xe cấp cứu di chuyển xóc nảy, bình oxy rất dễ bị trượt đổ, va đập gây rò rỉ van khí nén, đồng thời đồng hồ đo lưu lượng bị khuất tầm nhìn, khiến điều dưỡng khó kiểm soát chính xác lưu lượng khí thở.

6.2. Số liệu đo lường ban đầu trong 02 tuần gần nhất:

• 100% các chuyến vận chuyển cấp cứu ngoại viện phải đặt bình oxy nằm ngang trên đệm cáng.

• Thời gian thao tác tháo lắp, chằng buộc bình oxy mất từ 2 đến 3 phút mỗi lượt cấp cứu.

• Nguy cơ rơi đổ, rò rỉ khí oxy cao áp tiềm ẩn nguy hiểm cháy nổ trên xe cứu thương.

• Bác sĩ và điều dưỡng khó quan sát đồng hồ áp suất khi đang tập trung hồi sức bệnh nhân.

7. Mục tiêu cam kết đạt được (chỉ tiêu lượng hóa cụ thể):

| Chỉ tiêu đánh giá định lượng | Hiện trạng ban đầu | Mục tiêu cam kết | Phương pháp đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ bình oxy được cố định ở tư thế đứng an toàn | 0% (đều đặt nằm) | Đạt 100% các chuyến cấp cứu | Kiểm tra hiện trường xe cứu thương |
| Thời gian thao tác lắp hoặc tháo bình oxy trên cáng | 2 - 3 phút (chằng buộc) | Giảm còn dưới 15 giây | Bấm giờ thao tác thực tế |
| Sự cố rơi đổ hoặc rò rỉ van khí oxy cao áp | Tiềm ẩn nguy cơ cao | 0 vụ rơi đổ / năm | Báo cáo an toàn người bệnh |
| Chi phí chế tạo hoàn thiện mẫu thử nghiệm | Không có | Dưới 1.500.000 VNĐ / bộ | Bảng thanh quyết toán vật tư cơ khí |

8. Các giải pháp chính dự kiến triển khai:

Giải pháp 1 (Cơ khí hóa sáng chế): Thiết kế và gia công bộ giá treo bình oxy bằng thép không gỉ (Inox 304) chịu lực, có khớp ngàm gắn trực tiếp vào thanh ray chịu lực của xe cáng cứu thương.

Giải pháp 2 (Khóa an toàn một chạm): Tích hợp vòng đai bán nguyệt có đệm cao su giảm chấn và khóa lẫy siết nhanh, giúp cố định bình oxy đứng vững chắc chỉ trong 10-15 giây thao tác.

Giải pháp 3 (Tối ưu quan sát): Định vị vị trí giá treo tại đầu cáng giúp đồng hồ áp suất và lưu lượng kế luôn hướng về tầm mắt của điều dưỡng trong suốt hành trình vận chuyển.

Giải pháp 4 (Thử nghiệm chịu tải): Thực hiện thử nghiệm rung lắc trên địa hình gồ ghề và thử tải trọng gấp đôi trước khi đưa vào vận hành chính thức trên toàn đội xe 115.

9. Phạm vi và kế hoạch triển khai thử nghiệm thực tế tại đơn vị:

a) Phạm vi và khu vực chạy thử nghiệm:

Thực hiện thử nghiệm trên 02 xe cứu thương chuyên dụng của Trung tâm Cấp cứu 115.

b) Lộ trình thời gian áp dụng thử nghiệm:

Từ ngày 06 tháng 09 năm 2026 đến ngày 22 tháng 09 năm 2026.

c) Sản phẩm đầu ra và tiêu chí nghiệm thu:

02 Bộ giá treo bình oxy đứng đa năng hoàn chỉnh; Báo cáo nghiệm thu độ an toàn cơ học và Quy trình thao tác nhanh khi tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu.

| TRƯỞNG KHOA CHỦ TRÌ (Ký và ghi rõ họ tên) | TRƯỞNG NHÓM ĐỀ ÁN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
|  | ĐD. Đỗ Sơn Bắc |